……………………………………..

Dane Wykonawcy/Firma / adres

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ**

**PAT.232.2.19.2025**

**„Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – szt.1”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagania Zamawiającego** | | **Opis przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę** |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa |  | Producent …………………….  Typ/Model …………………… |
|  |  |  | Opis/parametry oferowane przez Wykonawcę |
| 2. | Materiał | Obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej |  |
| 3. | Pojemność wewnętrzna | Min. 475 l |  |
| 4. | Specyfikacja komory | Komora podzielona na 2 osobno zamykane podkomory, dolna podkomora bez półek, górna z półką; przynajmniej w jednej podkomorze musi się mieścić przedmiot o wymiarach 50 x 50 x 40 cm (szerokość x głębokość x wysokość) |  |
| 5. | Półki | Pełne, max obciążenie póki min. 40 kg |  |
| 6. | Drzwi zewnętrzne | Drzwi pełne |  |
| 7. | Zakres temperatury | Min. od -80°C do -50°C |  |
| 8. | Obieg powietrza | Naturalny |  |
| 9. | Zasilanie | 230 V |  |
| 10. | Złącza | USB |  |
| 11. | Otwory w obudowie do wprowadzania zewnętrznego czujnika | Minimum jeden |  |
| 12. | Panel sterujący | dotykowy |  |
| 20. | Urządzenie musi:   1. posiadać Deklaracje zgodności CE, 2. być nowe, nieużywane (nie może pochodzić z wystaw, nie może być używane na wystawach, prezentacjach itp.), pochodzić z bieżącej produkcji. | |  |
| **II.** | **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również** | | |
| 1. | Dostawa urządzenia do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Doświadczalna 27 wraz z instalacją w laboratorium badawczym. | | |
| 2. | Przeszkolenie pracowników z obsługi zainstalowanego urządzenia i oprogramowania - przewidywany czas szkolenia min. 1 godz. Szkolenie stacjonarne w miejscu dostawy: Pszczyna, ul. Doświadczalna 27. | | |
| 3. | Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie na okres 24 miesięcy.  W ramach gwarancji i rękojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany jest, w cenie zamówienia:   1. do naprawy gwarancyjnej, 2. dokonać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych, 3. przeprowadzać serwis i konserwacje urządzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji użytkowania urządzenia, 4. udzielać porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczącego zasad i funkcjonalności urządzenia, | | |
| 4. | Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu: Instrukcji użytkowania urządzenia w języku polskim, Deklaracji zgodności CE. | | |
|  |  | | |
| Oświadczenie Wykonawcy:  W cenie brutto zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w cz. I i II OPZ Wykonawcy i podanej w ofercie Wykonawcy. | | | |

Miejscowość, data …………………………………………….. ………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę w jednej z poniższych form:

1) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub

2)w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.